Таблица 2. Сравнительная характеристика вакуумных систем и выявленных дефектов на этапе работы в коечных отделениях процедурными медицинскими сестрами (n=88)

Table 2. Comparative characteristics of vacuum systems and revealed defects at the stage of work in bed departments by procedural nurses (n=88)

| Производители Manufacturer | Критерии оценки Evaluation criterion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого дефектов Total defects |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид пробирки Appearance of the tube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резиновая пробка Rubber stopper |  |  | Уровень заполнения пробирки The fill level of the vial |  |  |  |  |
|  | Крышка Vial cap |  | Этикетка Label |  |  | Пробирка Tube |  |  | Разделитель-ный гель The separation gel |  |  | Прокол Puncture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ VCh | В R | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | абс. abs. | % |
| Китай China | - | - | - | - | 0 | - | 32 | 37 | 2 | 12 | 14 | - | - | 0 | - | 2 | 3 | 48 | 20 |
| Австрия Austria | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 12 | - | - | 0 | - |  | 0 | 10 | 4 |
| США USA | - | - | 61 | - | 70 | - | - | 0 | 8 | 77 | 88 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 149 | 60 |
| Россия Russia | - | - | - | - | 0 | - | 34 | 39 | - | 8 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 44 | 18 |

Примечание. Критерии оценки: Крышка и пробирка: ВИ – криво посажены, неровные; В – сколы и трещины. Этикетка: ВИ – отсутствует часть данных; В – отсутствует. Пробирка: ВИ – неровно отлита; В – есть сколы и трещины, на стенках отсутствует реагент. Разделительный гель: ВИ – есть пузыри, неплотный; В – растекся по стенке пробирки. Резиновая пробка: ВИ – сложно прокалывается иглой; В – крошится при проколе. Ямка на пробке: ВИ – в ямке остается кровь после венепункции. Уровень заполнения пробирки: ВИ – набирается под крышку; В – не набирается совсем.

Note. Evaluation criterion: VCh, visible change; R, rejection; % def., percentage of defects. Cap and vial: VCh, crooked are located, uneven; R, chips and cracks. Label: VCh, part of the data is missing; R, absent. Tube: VCh, uneven shape; R, chips and cracks, there is no reagent on the walls. The separation gel: VCh, there are bubbles, loose; R, the gel spread over the tube wall. Rubber stopper: VCh, it is difficult to pierce with a needle; R, crumbles when punctured. A hole in the cork: VCh, there is blood in the fossa after venepuncture. The fill level of the vial: VCh, dials under the lid; R, not typed at all.