Таблица 1. Критерии оценки качества гелевых пробирок

Table 1. Criteria for assessing the quality of gel tubes

| № п/п Number in order | Критерии ГОСТ ISO 6710-2011 и ГОСТ ISO 10993-4-2011 Criteria of state standards (SS) SS ISO 6710-2011 and SS ISO 10993-4-2011 | Требования ГОСТов Requirements of SS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки с физическими дефектами изготовления Test tubes with physical manufacturing defects | При визуальном осмотре не должно быть заостренных краев, способных порезать кожу пользователю During visual inspection, there should be no sharp edges that can cut the user's skin |
| 2. | Пробирки с нарушением вакуума Tubes with a vacuum violation | Соответствие номинальной вместимости с c отклонением 10% Compliance with the nominal capacity with a deviation of 10% |
| 3. | Пробирки с отклонением от метки номинального объема Test tubes with deviation from the nominal volume label | Свободное пространство (доступное для смешивания содержимого контейнера) должно быть ограничено нижней поверхностью пробки и мениском жидкости The free space (available for mixing the contents of the container) should be limited to the bottom surface of the plug and the meniscus of the liquid |
| 4. | Протечка крышки пробирки Test tube cap leak | Плотность закупоривания контейнера пробкой не должна нарушаться при смешивании в процессе испытания на протекание The density of the container plugging should not be disturbed during mixing during the leak test |
| 5. | Возможность снятия крышки и повторного надежного закрытия Possibility of removing the lid and re-closing it securely | При вынимании пробки та часть пробки, которая загрязнена содержимым контейнера, не должна соприкасаться с пальцами When removing the cork, the part of the cork that is contaminated with the contents of the container must not touch your fingers |
| 6. | Загрязнение внешней поверхности кровью в конце венепункции Contamination of the external surface with blood at the end of venipuncture | Безопасность инфицирования медперсонала должна быть соблюдена The safety of infection of medical personnel must be observed |
| 7. | Гемолиз пробы Hemolysis of the sample | Материал изготовителя пробирок не должен вызывать гемолиз пробы The material of the test tube manufacturer must not cause hemolysis of the sample |
| 8. | Деформированные пробирки, потеря материала после центрифугирования Deformed test tubes, loss of material after centrifugation | Контейнер с образцом при центрифугировании должен выдерживать ускорение до 3000 g The sample container must withstand acceleration up to 3000 g during centrifugation |
| 9. | Недопустимое расположение разделительного геля после центрифугирования Invalid location of the separation gel after centrifugation | Негоризонтальное расположение разделительного геля не обеспечивает качества извлечения необходимого биологического материала The non-horizontal location of the separation gel does not ensure the quality of extraction of the necessary biological material |
| 10. | Увеличенное время свертывания (фибриновый столбик после центрифугирования) Increased clotting time (fibrin column after centrifugation) | Влияет на качество получаемого биологического материала Affects the quality of the resulting biological material |
| 11. | Наличие свободного пространства, достаточного для адекватного смешивания Availability of free space sufficient for adequate mixing | Значения минимального свободного пространства, позволяющего осуществлять адекватное смешивание при вместимости >0,5 и <5 мл, составляют +25 номинальной вместимости The minimum free space that allows adequate mixing at capacities >0.5 and <5 milliliters is +25 of the nominal capacity |
| 12. | Равномерность нанесения консерванта Uniform application of the preservative | Должно обеспечивать правильное выполнение предполагаемого анализа Must ensure that the intended analysis is performed correctly |
| 13. | Отсутствие срезания пластика с внутренней части колпачка крышки при ручном открывании пробирки No cutting of plastic from the inside of the cap cover when opening the test tube manually | Безопасность работы с пробиркой Safety of working with a test tube |
| 14. | Требования маркировки Marking requirements | Наличие информации о поставщике, партии, сроке годности, описание содержимого, надпись «одноразовый» Availability of information about the supplier, batch, expiration date, description of the content, the inscription «disposable» |