РАЗРАБОТКА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ СБОРА КРОВИ, ВЛИЯЮЩИХ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Казаков С.П.1, 2, Суслова Л.А.1

1 ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, Россия

2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва, Россия

Резюме. В настоящей работе приводятся сравнительные исследования преаналитических индикаторов качества вакуумных гелевых систем для забора крови четырех производителей: GL 795 (Китай), Vacuette (Австрия), ВD Vacutainer SST (США) и Здравмедтех (Россия).

Приводится анализ количества дефектов преаналитической фазы сбора крови в вакуумные гелевые пробирки в стационарных отделениях и в отделении клинической химии (лабораторная преаналитика) в соответствии с разработанными критериями, основанными на российских отраслевых стандартах, которые имплементированы с европейскими индикаторами преаналитического этапа. Полученные результаты позволяют выявить наибольшее количество дефектов преаналитического этапа у каждого из производителей вакуумных систем, в том числе обобщить полученные результаты по количеству этих дефектов. Основываясь на этих результатах, сформированы наиболее часто встречаемые дефекты у каждого из представленных производителями вакуумных систем. Полученные результаты могут использоваться производителями для улучшения характеристик качества (структуры) вышеперечисленных пробирок.

Результаты сравнительной характеристики вакуумных гелевых систем разных производителей были оценены по их влиянию на индексы гемолиза, иктеричности, липемии. Полученные показатели индексов иктеричности и липемии не позволяют использовать их в качестве критериев по которым можно оценить качество гелевых систем. Исследована частота встречаемости в сыворотке показателя индекса гемолиза более 50 условных единиц в вакуумных гелевых системах разных производителей. Выявлено, что критерием качества пробирок может использоваться показатель индекс гемолиза, который находился в пределах от 10 до 50 условных единиц и более.

Проведено сравнение рутинных биохимических параметров – аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, прямой билирубин, лактатдегидрогиназы,  сывороточного К+, в вакуумных гелевых системах различных производителей. Выявлены, что наибольшие смещения от величины среднего значения были получены для показателей аспартатаминорансферазы более 12,47 % в пробирках российского производства и прямого билирубина более 12,25% в пробирках китайского производства и более 9,15% в пробирках российского производста. В исследовании показано влияние величины индекса гемолиза на количественные показатели лактатдегидрогеназы у разных производителей вакуумных гелевых систем для сбора крови. Предложено использовать лактатдегидрогеназу в качестве аналита, на основании которого можно рекомендовать проведение сравнительной оценки качества вакуумных гелевых систем, при индексе гемолиза более 19 условных единиц.

Намечены некоторые направления исследования биохимических тестов и получены предварительные данные по использованию для оценки качества вакуумных систем разных производителей, условия выполнения этих тестов совместно с уровнем индекса гемолиза более 10 условных единиц.

Ключевые слова: анализ крови, пробирки для сбора крови, безопасность пациентов, преаналитика, дефекты, плазма, качество плазмы, индекс гемолиза, индекс липемии, индекс иктеричности, индекс липемии, ЛДГ, вакуумные пробирки.

DEVELOPMENT OF PREANALYTICAL CRITERIA ASSESSMENT OF QUALITY OF VACUUM BLOOD COLLECTION SYSTEMS AFFECTING CLINICAL EXAMINATION OF PATIENTS

Kazakov S.P.a, b, Suslova L.A.a

a Main Military Clinical Hospital named after academician N.N.Burdenko of the Ministry of defence of the Russian Federation, Moscow, Moscow, Russian Federation

b Russian Medical Academy of continuous professional education of the Ministry of Healthcare, Moscow, Russian Federation

Abstract. This paper presents comparative studies of preanalytical quality indicators of vacuum gel systems (VGS) of four manufacturers – GL 795 (China), Vacuette (Austria), BD Vacutainer SST (USA) and Zdravmedtech (Russia).

The analysis of the number of qualitative defects of the preanalytic phase of blood collection in vacuum gel tubes in-patients departments and in the department of clinical chemistry (laboratory preanalytics) in accordance with the developed criteria based on Russian industry standards, which are implemented with European indicators of the preanalytic stage. The obtained results allow us to identify the large number of qualitative defects of the preanalytic stage in each of the manufacturers of vacuum gel systems, including to summarize the results obtained by the number of these defects. Based on these results, the most common defects  in each of the VGS presented by manufacturers are formed. The results obtained can be used by manufacturers to improve the quality (structures) characteristics of vacuum gel tubes.

The results of the comparative characteristics of VGS of different manufacturers were evaluated by their influence on the indexes of hemolysis (IH), ictericity, lipemia. The resulting indices of ictericity and lipemia do not allow to use them as criteria by which to assess the quality of the gel systems. The frequency of occurrence of IH in serum more than 50 conventional units in VGS of different manufacturers was studied. It was revealed that the criterion of quality of VGS can be used IH, which was in the range from 10 to 50 conventional units and more.

The comparison of routine biochemical parameters in VGS of different manufacturers - alanineaminotransferase, aspartateaminotransferase, direct bilirubin, lactatedehydrogenase, serum K+, is carried out. It was found that the largest offsets from the average value were obtained for aspartateaminotransferase indices of more than 12.47% in russian test tubes and direct bilirubin of more than 12.25% in chinese test tubes and more than 9.15% in russian test tubes. The study shows the influence of IH on quantitative indicators of lactatedehydrogenase in different manufacturers of VGS for blood collection. It is proposed to use lactatedehydrogenase as an analyte, on the basis of which it is possible to recommend a comparative assessment of the quality of vacuum gel systems, with an IH of more than 19 conventional units.

It remains relevant to search for other analytes that can be used to assess the quality of VGS from different manufacturers. Some areas of research on biochemical tests are outlined, and preliminary data on the use of vacuum systems from different manufacturers for quality assessment, the conditions for performing these tests together with the level of the hemolysis index of more than 10 conventional units are obtained.

Keywords: blood analyses, blood collection tubes, patient safety, preanalytical, preanalytical hemolysis, defects, plasma, plasma quality, hemolysis index, lipemia index, isterichnost index, LDG, vacuum tubes.

Введение

Качество выполнения лабораторных исследований и предоставление достоверной информации врачам клинического профиля в кратчайшие сроки для постановки диагноза и мониторинга проводимой терапии является одной из важнейших задач специалистов клинической лабораторной диагностики. Общеизвестно, что ошибки преаналитического этапа играют главенствующую роль в окончательных результатах лабораторных исследований [1, 5, 11]. Многоэтапность преаналитической фазы осложнена не только количеством участников в ней (подготовка пациента, флебологи, хранение, транспортировка, лабораторные сотрудники, пробоподготовка материала), но и качеством систем для забора биологического материала, вследствие чего возможен риск выдачи некорректных результатов пациенту, которые ведут к  невозможности обеспечения достаточной безопасности пациента при его нахождении в медицинском учреждении [12, 13, 21].

Решению организационных вопросов в отношении преаналитического этапа в настоящее время уделяется значительное внимание – это одно из важных направлений совершенствования качества лабораторных исследований, которому отводится пристальное внимание, как в развитых странах, так и в последние годы в Российской Федерации. В 2018 г. были имплементированы европейские рекомендации по преаналитике [20]. В сентябре 2019 г. в рамках V юбилейного Российского конгресса лабораторной медицины был проведен I Форум по преаналитике c международным участием, на котором обсуждались многие аспекты организации проведения преаналитического этапа. Была создана рабочая группа ведущих специалистов по клинической лабораторной диагностике в области преаналитики.

В настоящее время на рынке Российской Федерации появляется все большее количество вакуумных систем для забора крови разных производителей, в том числе отечественных. Основным критерием их выбора для государственных учреждений, работающих по 44-ФЗ, является, как правило, не качество, а их стоимость. Выработка критериев качества вакуумных систем до настоящего времени остается одной из наиболее трудных и сложных задач, а их сравнительный  анализ и получаемые результаты в научных публикациях представлены в ограниченном количестве. Встречаются лишь отдельные работы, посвященные сравнительной характеристике наиболее часто встречаемых вакуумных систем для забора крови в основном иностранного производства [15,16,17,19].

Вместе с тем в нашей стране не проводилось полномасштабных исследований в виде сравнительной характеристики данных изделий, влияния их качества на преаналитический и аналитический этапы с расчетом сывороточных индексов (HIL) гемолиза, иктеричности и липемии, как одного из критериев качества вакуумных систем, особенно с учетом появления отечественных производителей и оценки их места среди основных производителей данных изделий, представленных следующими странами – США, Европой и Китаем.

Цель настоящей работы – поиск и анализ критериев качества вакуумных систем для забора крови различных производителей, их влияние на качественный состав биологического материала, обеспечивающего надлежащий уровень преаналитического этапа.

Материалы и методы

Для проведения испытания были представлены 100 образцов вакуумных пробирок с гелевыми наполнителями четырех различных производителей: Vacuette (Австрия) объемом 2,5 мл, GL 795 (Китай) объемом 3,0 мл, ВD Vacutainer SST (США) объемом 2,5 мл, Здравмедтех (Россия) объемом 2,5 мл. Сроки годности всех представленных гелевых пробирок были не менее чем до января 2020 г. Кровь в пробирки забиралась с использованием одноразовых игл размером G-19А07С производства компании Vacuette (Австрия), которые подходили к гелевым пробиркам других производителей.

Полученные при однократной венепункции у 88 пациентов образцы крови забирались в вакуумные гелевые пробирки четырех представленных производителей изделия.

Оценка критериев качества пробирок и безопасности осуществлялась в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011 [3] и ГОСТ ISO 10993-4-2011 [4] (табл. 1). Методика сравнительных исследований состояла из нескольких этапов.

Сбор крови в испытуемые пробирки осуществлялся на базе трех отделений в ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» Минобороны России (далее – госпиталь) – кардиологического, нефрологического и гинекологического профиля, персонал в которых был надлежащим образом обучен правилам проведения преаналитического этапа [11].

После забора крови проводилась оценка вакуумных систем процедурными сестрами в соответствии с разработанными критериями (табл. 1). Далее образцы крови доставлялись в отделение клинической биохимии центра клинической лабораторной диагностики (далее – ОКБ ЦКЛД) госпиталя, где выполнялись обработка (лабораторная преаналитика) образцов и анализ специально подобранных биохимических тестов в соответствии с инструкцией по преаналитическому этапу [11]: АСТ, АЛТ, ЛДГ, К+, прямой биллирубин, на которые, по данным литературы, могли влиять преаналитические особенности сбора и качество самих вакуумных систем [6, 9, 21]. Образцы подвергались центрифугированию и визуальному анализу по приведенной методике оценки качества гелевых изделий врачами клинической лабораторной диагностики.

Таблица 1. Критерии оценки качества гелевых пробирок

Table 1. Criteria for assessing the quality of gel tubes

| № п/п N in order | Критерии ГОСТ ISO 6710-2011 и ГОСТ ISO 10993-4-2011 Criteria of state standards (SS) SS ISO 6710-2011 and SS ISO 10993-4-2011 | Требования ГОСТов Requirements of SS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки с физическими дефектами изготовления | При визуальном осмотре не должно быть заостренных краев, способных порезать кожу пользователю |
| 2. | Пробирки с нарушением вакуума | Соответствие номинальной вместимости с отклонением 10% |
| 3. | Пробирки с отклонением от метки номинального объема | Свободное пространство (доступное для смешивания содержимого контейнера) должно быть ограничено нижней поверхностью пробки и мениском жидкости |
| 4. | Протечка крышки пробирки | Плотность закупоривания контейнера пробкой не должна нарушаться при смешивании в процессе испытания на протекание |
| 5. | Возможность снятия крышки и повторного надежного закрытия | При вынимании пробки та часть пробки, которая загрязнена содержимым контейнера, не должна соприкасаться с пальцами |
| 6. | Загрязнение внешней поверхности кровью в конце венепункции | Безопасность инфицирования медперсонала должна быть соблюдена |
| 7. | Гемолиз пробы | Материал изготовителя пробирок не должен вызывать гемолиза пробы |
| 8. | Деформированные пробирки, потеря материала после центрифугирования | Контейнер с образцом при центрифугировании должен выдерживать ускорение до 3000 g |
| 9. | Недопустимое расположение разделительного геля после центрифугирования | Негоризонтальное расположение разделительного геля не обеспечивает качества извлечения необходимого биологического материала |
| 10. | Увеличенное время свертывания (фибриновый столбик после центрифугирования) | Влияет на качество получаемого биологического материала |
| 11. | Наличие свободного пространства, достаточного для адекватного смешивания | Значения минимального свободного пространства, позволяющего осуществлять адекватное смешивание при вместимости >0,5 и <5 мл, составляют +25 номинальной вместимости |
| 12. | Равномерность нанесения консерванта | Должно обеспечивать правильное выполнение предполагаемого анализа |
| 13. | Отсутствие срезания пластика с внутренней части колпачка крышки при ручном открывании пробирки | Безопасность работы с пробиркой |
| 14. | Требования маркировки | Наличие информации о поставщике, партии, сроке годности, описание содержимого, надпись «одноразовый» |

Поскольку только один производитель (США) указал режим центрифугирования для своих изделий, нами было принято решение проводить центрифугирование стандартизовано для всех изделий по ГОСТ Р 53079.4-2008 [2] в течение 15 мин, при ускорении 1300 g в соответствии с расчетом, полученным в нормограмме соответствия (рис. 1).

Рисунок 1. Нормограмма соответствия ускорения (RCF) в зависимости от радиуса ротора и рекомендуемой скорости вращения (rpm)

Figure 1. Normogram matching acceleration (RCF) depends on the radius of the rotor and the recommended rotation speed (rpm)

Аналитическая фаза исследования выполнялась путем расчета индексов гемолиза (IH), иктеричности (II), липемии (IL) и производилась в ОКБ ЦКЛД госпиталя на анализаторе Cobas 6000 компании Roshe Diagnostic (США) для всех вакуумных гелевых пробирок. Количественная оценка индекса HIL была проведена спектрофотометрическим способом. Определение IH основано на автоматическом расчете анализатора, поскольку автоматизированная система обнаружения IH предлагает объективную методологию для оценки качества образцов. В процессе расчета проводилось измерение абсорбции разбавленного изотонического раствора (0,9% хлорид Na) с использованием длины волн 570 нм (основной) и 600 нм (вспомогательной) по формуле, заложенной в анализаторе Cobas 6000.

Поскольку представленные для испытания образцы вакуумных гелевых систем имели неопределенную историю поставки и хранения, что предположительно могло сказаться на анализе результатов критериев качества при сравнительных исследованиях как на преаналитическом этапе в стационарных отделениях, так и при анализе исследуемых биохимических и иммунохимических показателей, полученных в ОКБ ЦКЛД госпиталя.

Результаты

Рабочей группой по преаналитике WG-LEPS IFCC разработано значительное количество индикаторов качества преаналитического этапа [19]. Однако их не всегда можно использовать для анализа качества вакуумных гелевых систем. Поэтому нами выполнены исследования сравнительной характеристики вакуумных систем разных производителей по критериям ГОСТ, объединенных в таблице 1, на этапе работы в коечном отделении процедурными медицинскими сестрами путем визуальной оценки дефектов. Оценивались: внешний вид пробирок, наличие реагента на стенках, легкость прокола резиновой пробки, наличие достаточного количества вакуума, дефекты крышек, этикеток, пробирок, разделительного геля и другие дефекты, которые в дальнейшем были суммированы и представлены в таблице 2.

Состояние крышек пробирок исследовали на наличие таких дефектов, как криво посаженных, неровных, со сколами и трещинами. Данные дефекты отсутствовали у всех производителей.

В 61 случае (70% от всех представленных изделий) у американских производителей систем отсутствовала необходимая информация на этикетке пробирки (срок годности, производитель, наполнитель), либо вообще отсутствовала этикетка.

Таблица 2. Сравнительная характеристика вакуумных систем и выявленных дефектов на этапе работы в коечных отделениях процедурными медицинскими сестрами (n=88)

Table 2. Comparative characteristics of vacuum systems and revealed defects at the stage of work in bed departments by procedural nurses (n=88)

| Производители Manufacturer | Критерии оценки Evaluation criterion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого дефектов Total defects |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид пробирки Appearance of the tube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резиновая пробка Rubber stopper |  |  | Уровень заполнения пробирки The fill level of the vial |  |  |  |  |
|  | Крышка Vial cap |  | Этикетка Label |  |  | Пробирка Tube |  |  | Разделитель-ный гель The separation gel |  |  | Прокол Puncture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ VCh | В R | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | ВИ VCh | В R | % деф. % of def. | абс. abs. | % |
| Китай China | - | - | - | - | 0 | - | 32 | 37 | 2 | 12 | 14 | - | - | 0 | - | 2 | 3 | 48 | 20 |
| Австрия Austria | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 12 | - | - | 0 | - |  | 0 | 10 | 4 |
| США USA | - | - | 61 | - | 70 | - | - | 0 | 8 | 77 | 88 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 149 | 60 |
| Россия Russia | - | - | - | - | 0 | - | 34 | 39 | - | 8 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 44 | 18 |

Примечание. Критерии оценки: Крышка и пробирка: ВИ – криво посажены, неровные; В – сколы и трещины. Этикетка: ВИ – отсутствует часть данных; В – отсутствует. Пробирка: ВИ – неровно отлита; В – есть сколы и трещины, на стенках отсутствует реагент. Разделительный гель: ВИ – есть пузыри, неплотный; В – растекся по стенке пробирки. Резиновая пробка: ВИ – сложно прокалывается иглой; В – крошится при проколе. Ямка на пробке: ВИ – в ямке остается кровь после венепункции. Уровень заполнения пробирки: ВИ – набирается под крышку; В – не набирается совсем.

Note. Evaluation criterion: VCh, visible change; R, rejection; % def., percentage of defects. Cap and vial: VCh, crooked are located, uneven; R, chips and cracks. Label: VCh, part of the data is missing; R, absent. Tube: VCh, uneven shape; R, chips and cracks, there is no reagent on the walls. The separation gel: VCh, there are bubbles, loose; R, the gel spread over the tube wall. Rubber stopper: VCh, it is difficult to pierce with a needle; R, crumbles when punctured. A hole in the cork: VCh, there is blood in the fossa after venepuncture. The fill level of the vial: VCh, dials under the lid; R, not typed at all.

Отсутствие на стенках пробирки реагента, либо неравномерное его нанесение отмечено в 32 (37%) случаях у китайских производителей и в 34 (39%) случаях – у российских производителей. Аналогичных дефектов пробирок не было выявлено у производителей из Австрии и США.

Оценка разделительного геля производилась по наличию пузырьков воздуха в них и визуальной оценки плотности, когда гель растекался по стенкам пробирок. Так, количество случаев составило 12 (14%), 10 (12%), 77 (88%), 8 (9%) пробирок из общего числа анализированных образцов у производителей из Китая, Австрии, США и России соответственно.

Наличие вакуума оценивалось по степени заполнения пробирки кровью и подразделялось на три критерия – кровь набиралась до метки или в пределах ±10%, кровь набиралась под крышку, кровь не набиралась совсем. Анализ данных, представленных процедурными сестрами, выявил наличие одного дефекта у российских производителей – когда кровь не набиралась. Данные дефекты были выявлены также у производителей из Китая в 2 случаях, из США – в 2 случаях, а у австрийских производителей данные дефекты отсутствовали. Нарушения со стороны наличия вакуума в пробирках были единичными, кровь набиралась в пробирки во всех случаях, кроме вышеуказанных, в пределах ±10%.

В целях выявления относительного количества дефектов по вышеперечисленным критериям нами производился суммарный подсчет всех дефектов, встречаемых при анализе вакуумных систем от разных производителей, и оценивались относительные показатели дефектов. Так, у австрийских производителей было выявлено 10 (4%) дефектов, у отечественных производителей – 44 (18%), у производителей из Китая – 48 (20%), у производителей из США – 149 (60%) дефектов.

Таким образом, минимальное количество дефектов было выявлено у производителей гелевых изделий из Австрии, наибольшее количество дефектов – у производителей из США. У производителей гелевых систем из России и Китая имелись схожие показатели по относительному количеству дефектов.

Сравнительная характеристика вакуумных гелевых систем разных производителей на этапе лабораторной обработки (преаналитики) образцов крови врачами ОКБ ЦКЛД производилась до центрифугирования по критериям оценки внешнего вида и наличию достаточного вакуума, после центрифугирования – по критериям внешнего вида пробирок, уровню заполнения пробирок, состоянию разделительного геля, качеству сыворотки. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика дефектов в гелевых пробирках разных производителей на лабораторном этапе анализа в ОКБ ЦКЛД (n=88)

Table 3. Comparative characteristics of defects in gel tubes of different manufacturers at the laboratory stage of analysis in the Department of clinical biochemistry of the center for clinical laboratory diagnostics (n=88)

| Производители Manufacturers | КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Evaluation criterion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого дефектов Total defects |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До цетрифугирования Before centrifugation |  |  |  |  |  | После центрифугирования After centrifugation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний вид Appearance |  |  | Вакуум Vacuum |  |  | Внешний вид Appearance |  |  |  |  |  |  |  | Раздели- тельный гель The separation gel |  |  | Качество сыворотки The quality of the serum |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крышка и пробирка Cap and vial |  |  | Уровень заполнения пробирки The fill level of the vial |  |  | Крышка и пробирка Cap and vial |  |  | Открытие крышки Opening the lid |  |  | Отсут- ствие срезания пластика No cutting of plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ Vh | В R | % деф. % of def. | ВИ Vh | В | % деф. % of def. | ВИ Vh | В R | % деф. % of def. | ВИ Vh | В R | % деф. % of def. | В R | % деф. % of def. | НИ MCH | В R | % деф. % of def. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % деф. % of def. | абс. abs. | % |
| Китай China | 1 | - | 2 | 40 | 3 | 43 | 1 | - | 2 | 37 | 24 | 70 | - | - | 32 | 23 | 63 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 171 | 28 |
| Австрия Austria | - | - | - | 37 | 1 | 38 | 2 | - | 3 | 11 | - | 13 | - | - | 30 | 2 | 37 | 1 | 9 | 3 | 15 | 1 | 33 | 112 | 19 |
| США USA | 2 | - | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | 5 | 4 | - | 5 | - | - | 24 | 27 | 58 | - | 15 | 10 | 41 |  | 75 | 137 | 23 |
| Россия Russia | 23 | - | 27 | 27 | 1 | 28 | 47 | - | 54 | 1 | - | 2 | - | - | 54 | 5 | 67 | - | 4 | 1 | 23 | 3 | 36 | 189 | 31 |

Примечание. Критерии оценки до центрифугирования: Крышка и пробирка: ВИ – незначительные дефекты; В – есть сколы и трещины. Уровень заполнения пробирки: ВИ – отклонение в пределах 10%; В – отклонение более 10%. Качество сыворотки: 1 – фибриновый столбик; 2 – включения и микросгустки; 3 – лентовидный сгусток; 4 – следы кровяных клеток на внутренней стенке пробирки; 5 – гемолиз. После центрифугирования: Крышка и пробирка: ВИ – незначительные дефекты, криво посажен колпачок; В – есть сколы, трещины, отсутствует колпачок. Открытие крышки: НИ – открывается с усилием; В – внешний колпачок снимается, внутренняя резиновая пробка остается в пробирке. Разделительный гель: НИ – неравномерно распределен, скошен; В – растекся по стенкам, либо образовал «шупальца» в зоне сыворотки или форменных элементов.

Note. VCh, visible change; R, rejection; abs., absolute number; % def., percentage of defects; MCH, minor change. Evaluation criterion before centrifugation: Cap and vial: VCh, slight defect; R, there are chips and cracks. The fill level of the vial: deviation within 10%; R, deviation more than 10%. The quality of the serum: 1, fibrin column; 2, microguide; 3, ribbon-shaped clot; 4, traces of blood cells on the inner wall of the test tube; 5, hymolysis. Evaluation criterion after centrifugation: Cap and vial: VCh, slight defect, the cap is crooked; R, there are chips and cracks, missing cap. Opening the lid: VCh, opens with effort; R, the outer cap is removable, the inner rubber stopper remains in the test tube. The separation gel: MCH, unevenly distributed, sloping; R, the gel spread over the walls of the test tube or formed tentacles in the area of serum or shaped elements.

Врачами клинической лабораторной диагностики до центрифугирования был отмечен дефект скошенности крышки пробирки у производителей из России в 23 (27%) случаях, после центрифугирования этот дефект увеличился вдвое – до 47 (54%). У других производителей данные дефекты были единичными: 2 случая – у производителей из США, где это дефект после центрифугирования увеличился и составил 4 случая, и в 1 случае – у производителей из Китая. У австрийских производителей данный дефект встречался в 2 случаях после центрифугирования.

В таблице не представлены данные, на которые обратили внимание процедурные сестры и лабораторные специалисты, о наличии иногда значительного количества крови в ямке после венепункции. Данный дефект может оказывать влияние на безопасность персонала вследствие передачи гемоконтактных инфекций. Выявлено, что после забора крови процедурными сестрами данный дефект отмечался в 75 случаях у всех производителей пробирок и регистрировался в ОКБ до уровня в 86 дефектов у производителей из Китая и Австрии и 87 дефектов у производителей из США и России.

Дефекты, связанные с уровнем заполнения пробирок и косвенной оценкой содержания вакуума в пробирках до центрифугирования показывают, что наибольшее количество дефектов, связанных с отклонением забора крови в пределах ±10%, были выявлены: в 40 образцах пробирок, произведенных в Китае, в 37 образцах пробирок, произведенных в Австрии, в 7 образцах пробирок, произведенных в США, и в 27 образцах пробирок российских производителей. Дефекты, связанные с отклонением забора крови в пределах более 10%, были минимальны: у 3 образцов китайских производителей, у 1 образца – производителей из Австрии, у 3 – производителей из США и у 1 образца, произведенного в России.

Затрудненное открытие крышки после центрифугирования отмечалось у китайских производителей в 37 образцах, у австрийских производителей – в 11 образцах, у американских производителей – в 4 образцах, у российских производителей – в 1 образце. При этом наиболее грубый дефект, когда внутренняя резиновая пробка  остается в пробирке после снятия внешней пробки, выявлен лишь в пробирках китайского производства – в 24 случаях, у остальных производителей данный дефект не встречался.

Полученные данные по анализу разделительного геля выразились в наличии неравномерного распределение геля, его скошенности, более выраженный дефект – гель растекся по стенкам, либо образовал «шупальца» в зоне сыворотки или форменных элементов. Анализ дефектов на наличие неравномерно распределенного геля и его скошенности показал, что наиболее часто данный дефект встречался у отечественных производителей изучаемого изделия и составил 54 дефекта, чуть меньше отмечается встречаемость у китайских, австрийских и американских производителей – 32, 30, 24 дефекта соответственно. Более выраженные дефекты разделительного геля, которые могут приводить к существенным недостаткам разделения сыворотки от форменных элементов и, значит, оказывать существенное влияние на клиническое значение некоторых лабораторных показателей, распределились следующим образом: больше всего данный дефект встречается у производителей из США и Китая – 27 и 24 дефекта соответственно; у австрийских и российских производителей данный дефект был минимален, но все же встречался в 2 и 5 случаях.

Анализируя суммарное количество дефектов разделительного геля, мы пришли к выводу, что минимальное количество дефектов было выявлено у австрийских производителей – 37%, в том числе учитывая, что у данных производителей было минимальное количество грубых дефектов. У американских, китайских и российских производителей данного изделия суммарное количество дефектов разделительного геля составило 58, 63 и 67% соответственно. Хочется отметить, что у отечественных производителей в структуре этих суммарных дефектов имели место менее значимые дефекты разделительного геля, по сравнению с производителями из США и Китая.

Качество получаемого биологического материала оценивали по наличию фибринового столбика, присутствию включений и микросгустков в сыворотке, лентовидного сгустка, следов кровяных клеток на внутренней стороне пробирки, наличию гемолиза. Суммарное количество таких дефектов составило: 10 (12%) – у производителей изделия из Китая, 29 (33%) – у производителей из Австрии, 66 (75%) – у производителей из США, 31 (36%) – у производителей из России. Детальная структура данных дефектов представлена в таблице 3 и свидетельствует о том, что наиболее частым дефектом, влияющим на качество получаемой сыворотки, является наличие следов кровяных клеток на внутренней стенке пробирки, которые были наиболее частыми у всех производителей испытуемого изделия.

Итоговый анализ дефектов лабораторного этапа по предложенным критериям оценки позволяет сделать заключение о частоте встречаемости на этом этапе дефектов у разных производителей указанных изделий. Наибольшая частота встречаемости дефектов выявляется в пробирках российского производства – 31% от всех дефектов (общее количество дефектов – 189). У производителей пробирок из Китая итоговая частота встречаемости дефектов лабораторного этапа составляет 29% (общее количество дефектов – 171). Меньшее количество дефектов было выявлено у производителей пробирок из США – 23% (общее количество дефектов – 137). Минимальное количество итоговых дефектов лабораторного этапа встречается в пробирках производителей из Австрии – 19% (общее количество дефектов – 112).

Далее исследование включало сравнение в различных пробирках рутинных биохимических параметров (АСТ, АЛТ, ЛДГ, общий билирубин, К). Полученные результаты исследования представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сравнение результатов исследований некоторых биохимических тестов в зависимости от типа вакуумных систем (n=88)

Table 4. Comparison of the results of some biochemical tests depending on the type of vacuum systems (n=88)

| № п/п N in order | Показатели (n=88) Indicator (n=88) | Производители систем System manufacturers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Китай China | Австрия Austria | США USA | Россия Russia |
| 1. | АЛТ, U/L ALT, U/L | 28,83 | 29,84 | 29,48 | 29,57 |
| 2. | АСТ, U/L AST, U/L | 24,55 | 25,48 | 25,56 | 29,57 |
| 3. | Прямой билирубин, mkmol/L Straight bilirubin, mkmol/L | 5,37 | 6,18 | 6,24 | 6,68 |
| 4. | ЛДГ, U/L LDG, U/L | 218,75 | 214,84 | 221,36 | 219,8 |
| 5. | Калий, mkmol/L Kalium, mkmol/L | 4, 27 | 4,34 | 4,28 | 4,27 |

Все данные в группе исследования были оценены относительно среднего значения совокупных средних соответствующих массивов данных. Для группы измерения АЛТ, ЛДГ и К расхождения были минимальны (максимальное отклонение 2% – АЛТ) и явились клинически приемлемыми на уровне менее 5%. При определении АСТ положительное смещение в пробирках российского производства составило 12,47%. Наибольшее отклонение при определении конъюгированного билирубина наблюдалось в пробирках китайского производства – 12,25%, российского производства – 9,15%.

В данном исследовании образец рассматривался как гемолизированный, если индекс H составил 10 и более. Гемолиз является наиболее важным скрининг-тестом, потому что высокий уровень гемоглобина в плазме, являющийся показателем гемолиза, отражает реакцию лизиса эритроцитов при контакте с материалами и изделиями (ГОСТ ISO 10993-4-2011). Так как отечественные и зарубежные работы по  данному вопросу свидетельствуют, что свободный гемоглобин в диапазоне до 50 мг/дл также может влиять на результат, то такие образцы не будут считаться гемолизированными, и существующая проблема может быть нераспознана как лабораторными, так и клиническими специалистами.

Для подтверждения влияния гемолиза на результаты различных тестов были отобраны аналиты, которые по данным производителей реагентов наиболее чувствительны к содержанию свободного гемоглобина в сыворотке крови.

В таблице 5 наглядно продемонстрировано повышение уровня ЛДГ, начиная с IН>19, что вполне согласуется с показателями IH, предоставленного производителями реагентов, где производитель обращает внимание на изменение величины ЛДГ при IН более или равном 15.

Отмечается разная выраженность уровня IH в гелевых системах различных производителей и соответствующей концентрации фермента в них, что позволяет также предложить использовать этот показатель в оценке качества изделий разных производителей. Поскольку других отклонений со стороны биохимических параметров крови выявлено не было, вправе считать, что источником гемолиза пробы и повышения ЛДГ является качество конкретного изделия. Следует также сказать, что проведенные параллельные измерения содержания калия в пробах (n=88) ни в одном из образцов не выявили его повышения.

Однако для доказательства возможности использования ЛДГ в качестве показателя оценки качества гелевых и иных вакуумных систем потребуется сбор более массивной сравнительной выборки и после этого окончательного принятия решения о возможности использования этого показателя в качестве одного из критериев качества.

Таблица 5. Cравнительный анализ соотношения степени гемолиза

(Н=10-145 у.е.) и концентраций ЛДГ в различных типах вакуумных

систем (n=13)

Table 5. Comparative analysis of the ratio of hemolysis degree (Н=10-145 conventional units) and LDG concentrations in different types of vacuum systems (n=13)

| № п/п N in order | Производители систем System manufacturers |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Китай China |  | Австрия Austria |  | США USA |  | Россия Russia |  |
|  | Н H | ЛДГ LDG | Н H | ЛДГ LDG | Н H | ЛДГ LDG | Н H | ЛДГ LDG |
| 1. | 8 | 147 | 16 | 162 | 20 | 175 | 4 | 144 |
| 2. | 10 | 187 | 8 | 195 | 5 | 181 | 14 | 196 |
| 3. | 31 | 371 | 1 | 296 | 19 | 328 | 39 | 431 |
| 4. | 6 | 259 | 0 | 267 | 3 | 268 | 12 | 296 |
| 5. | 2 | 203 | 3 | 234 | 12 | 204 | 6 | 241 |
| 6. | 145 | 511 | 43 | 287 | - | - | 18 | 244 |
| 7. | 3 | 231 | 5 | 248 | 10 | 234 | 23 | 254 |
| 8. | 11 | 205 | 6 | 202 | 7 | 202 | 6 | 204 |
| 9. | 15 | 183 | 13 | 185 | 16 | 182 | 17 | 188 |
| 10. | 5 | 144 | 3 | 152 | 4 | 163 | 16 | 161 |
| 11. | 6 | 155 | 5 | 158 | 10 | 173 | 8 | 165 |
| 12. | 5 | 201 | 4 | 206 | 8 | 225 | 12 | 222 |
| 13. | 4 | 184 | 11 | 206 | 7 | 193 | 5 | 189 |

Согласно критериям, разработанным WG-LEPS IFCC (рабочая группа по преаналитике под названием «Лабораторные ошибки и безопасность пациента» Международной Федерации клинической химии и лабораторной медицины), для минимального уровня показатель выявления в сыворотке образцов с гемолизом >50 у.е. должен составлять не более 1,2% от всех исследуемых образцов крови. По нашим данным, этот показатель для всех исследуемых нами пробирок изучаемых производителей составил 1,1%, что соответствовало минимальным требованиям к изделиям (табл. 6).

Таблица 6. Оценка преаналитического качества образцов сыворотки крови в соответствии с критериями WG-LEPS IFCC

Table 6. Evaluation of preanalytic quality of blood serum samples in accordance with WG-LEPS IFCC criteria

| Оптимальный уровень Optimal level | Приемлемый уровень Acceptable level | Минимальный уровень Minimum level | Неприемлемый уровень Unacceptable level |
| --- | --- | --- | --- |
| <1,2% | 1,2-1,6 | 1,6-2,0% | Свыше 2,1% Over 2.1% |

Согласно тем же рекомендациям WG-LEPS IFCC показатель гемолиза при Н выше 10 и <50 должен составлять менее 5,2%. По нашим данным, количество случаев гемолиза от 0 до 50 в пробирках разных производителей составило: для пробирок австрийского производства – 4,54%, китайского производства – 5,684%, американского производства – 6,82%, российского производства – 9,09% (рис. 2).

Hemolysis

China               Austria                USA                Russia

Рисунок 2. Величина гемолиза (H=0-50 у.е.) в проанализированных пробах по типам вакуумных систем (n=88)

Figure 2. The amount of hemolysis (H=0-50 conventional units) in the analysed samples according to types of vacuum systems (n=88)

Таким образом, только вакуумные системы австрийского производства соответствовали рекомендациям при уровне величины гемолиза H=0-50 у.е.

Уровни липемии и иктеричности во всех пробах пациентов и у всех производителей изделий находились в пределах минимальных значений. Тенденций в динамике этих показателей в зависимости от производителей вакуумных изделий выявлено не было, и по существующим данным производителей реагентов не могли оказать какого-либо влияния на результат проводимого исследования.

Обсуждение

В настоящем исследовании проведен сравнительный анализ вакуумных гелевых систем разных производителей на преаналитическом и аналитическом этапах. Предпринята попытка в количественном выражении оценить качественные характеристики изделий разных производителей и на основании полученных результатов представить данные по выявленным дефектам преаналитического (долабораторного и лабораторного) этапа. Данное исследование позволяет производителям сконцентрироваться на тех дефектах, которые встречаются наиболее часто, и предпринять усилия, направленные на улучшение качества вакуумных систем. Для потребителей анализ преаналитического этапа позволяет выявить основные дефекты и при проведении апробации принять решение о поставках тех или иных вакуумных систем, которые имеют минимальное количество дефектов. Подтверждено, в том числе и литературными данными [12, 13], что качество изделия напрямую или косвенно влияет как на проводимые в аналитической фазе лабораторные исследования достаточно большой группы аналитов, так и может приводить к некорректным результатам, трактовка которых со стороны клиницистов будет способствовать появлению ошибок. Эти ошибки в лучшем случае будут вести к повторному выполнению теста, а в худшем – к коррекции терапии, которая может серьезно осложнить безопасность нахождения пациентов в реанимационных и коечных отделениях.

Оценка влияния гемолиза на исследуемые аналиты показала, что гемолиз оказывает интерферирующее влияние не некоторые тесты, в частности, выявлено повышение уровня ЛДГ при значении уровня гемолиза 19 у.е. (гемолиз, визуально неопределяемый). Предпринята попытка поиска критериев качества вакуумных гелевых систем для забора крови, а также оценка влияния качества на показатели фермента – лактатдегидрогеназы. Установлено, что ЛДГ может использоваться как показатель характеризующий качество испытуемых гелевых систем.

Для детального изучения данного факта необходимо исследовать более широкий перечень тестов с набором большей статистической группы.

Анализ количественной характеристики индекса гемолиза, иктеричности и липемии в зависимости от производителей вакуумных систем показывает, что наиболее важным для оценки качественных показателей является индекс гемолиза.

Поскольку при одномоментном заборе крови в разные типы пробирок получены различные уровни индекса гемолиза в них с соответствующим повышением концентрации фермента (ЛДГ), можно предположить, что именно качество (структура) материала изготовителя вакуумных систем способно повлиять на характеристику полученного биологического материала и вызвать даже значительный гемолиз пробы пациента. Данная проблема требует более тщательного изучения на большем количестве материала с анализом не только биохимических, но и иммунохимических тестов.

Таким образом, автоматизация измерения индекса гемолиза образцов сыворотки крови, его анализ, несомненно, улучшит качество и эффективность лабораторной работы, а также повысит точность выдаваемых специалистами лабораторной диагностики результатов исследований.

В исследовании показано, что качество вакуумных пробирок может рассматриваться только в тех случаях, когда индекс гемолиза составляет более 10 у.е., что согласуется с данными литературных источников [7, 8, 10, 14]. В нашем исследовании выявлено всего тринадцать образцов сыворотки, в которых IH составил более 10 у.е. Тем не менее, даже такой небольшой анализ позволил использовать данный показатель в роли критерия качества вакуумных гелевых систем и распределить по этому показателю производителей изделия по степени их качества. В то же время хочется отметить, что мы открыли новое направление исследований, позволяющее использовать этот индекс гемолиза в виде контроля качества вакуумных систем и производить их оценку. Данную работу целесообразно продолжить и сконцентрироваться на параллельном сборе сывороток с IH более 10 у.е., забранных в вакуумные системы разных производителей, с последующим анализом результатов исследования.

Кроме того, учитывая зарубежный опыт относительно лабораторных ошибок, связанных с гемолизом в пробах пациентов (70% всех ошибок по данным авторов), и значимость его влияния на некоторые виды исследований, необходимо в дальнейшем учесть правильность определения сывороточных индексов на конкретной автоматизированной системе, так как производители биохимических анализаторов не представляют характеристик качества теста работы данного модуля. Поэтому для корректного обнаружения и управления сывороточными индексами требуется проведение адекватного внутрилабораторного контроля качества с ежедневным измерением контрольного материала, применяемого с этой целью за рубежом (в частности, контроль Ликвичек «Сывороточные индексы» компании Био-Рад, США).

Хочется отметить, что уровень IH более 10 у.е. является критичным не только с точки зрения анализа качества испытуемых изделий разных производителей, но и по нашему мнению и мнению литературных источников [10], будет существенно влиять на некоторые биохимические и иммунохимические показатели. Предварительно проведенные нами исследования показывают, что при уровне IH <50 уже имеются значительные изменения некоторых аналитов, например, описанные выше уровни ЛДГ.

Учитывая значимость влияния даже небольших значений гемолиза в пробе пациента (<50) и то факт, что источником данного дефекта может служить качество изделия для забора крови, тестирование подобных систем приобретает немаловажное значение. Перспективным направлением считаем продолжение исследования с набором большего статистического материала и использованием методологий иммунохимического анализа.

Список литературы/References

1. Бугров А.В., Долгов В.В., Казаков С.П., Луговская С.А., Миронова И.И., Почтарь М.Е., Ракова Н.Г., Ройтман А.П., Романова Л.А., Селиванова А.В., Соснин Д.Ю., Шабалова И.П., Шевченко О.П., Щетникович К.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебник, в 2 т. Т. 1 / Под. ред. проф. В.В. Долгова. М.: ООО «Лабдиаг», 2017. 464 с. [Bugrov A.V., Dolgov V.V., Kazakov S.P., Lugovskaya S.A., Mironova I.I.,  Pochtar M.E., Rakova N.G., Roitman A.P., Romanova L.A., Selivanova A.V., Sosnin D.Yu., Shabalova I.P., Shevchenko O.P., Schetnikovich K.A. Clinical laboratory diagnostics: a textbook]. Moscow: Labdiag, 2017. – 464 p. https://elibrary.ru/item.asp?id=38495001. ISBN: 978-5-7249-2608-9

2. ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа. [Clinical laboratory technologies. Quality assurance of clinical laboratory tests. Part 4. Rules for conducting of preanalytical stage]

3. ГОСТ ISO-6710-2011 «Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые. Технические требования и методы испытаний» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1379-ст. [State standard ISO-6710-2011 «Single-use containers for venous blood specimen collection. Technical requirements and test methods» (state standard is put into effect by the order of Federal Agency for technical regulation and Metrology of December 13, 2011 N1379-st]

4. ГОСТ ISO 10993-4-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью. [State standard ISO 10993-4-2011 Medical devices. Biological evaluation of medical devices. Part 4. Selection of tests for interactions with blood]

5. Гудер В.Г., Нарайанан С., Виссер Г., Цавта Б. Диагностические пробы: от пациента до лаборатории / Перевод с англ. Меньшикова В.В., 4-е изд. М.: Лабора, 2010. – 117 с. [Guder V.G., Naraianan S., Visser G., Cavta B. Diagnostic samples: from the patient to the lab]. Moscow: Labora, 2010, 117 p. ISBN: 978-3-527-32307-4

6. Дымова О.В. Индикаторы качества на различных этапах проведения лабораторных исследований // Справочник заведующего КЛД. – 2018. – № 9. – С. 16-24. [Dymova O.V. Quality indicators at different stages of laboratory research]. Spravochnik zaveduyuschego CLD = Handbook of the head of CLD, 2018, no. 9, pp. 16-24. (In Russ.)] https://elibrary.ru/item.asp?id=36723101

7. Клименкова О.А., Берестовская В.С., Ларичева Е.С. Индекс гемолиза: от обсуждения к решению проблем преаналитического качества // Современная лаборатория. – 2013. – Т.3, № 16. – С. 38-40. [Klimenkova O.A., Berestovskaya V.S., Laricheva E.S. The index of hemolysis: from discussion to decision by the breakdown of pre-analytical quality]. Sovremennaya laboratoriya = Modern laboratory, 2013, Vol. 3, no. 16, pp. 38-40. (In Russ.)] https://elibrary.ru/download/elibrary_20726036_38002450.pdf

8. Клименкова О.А., Эмануэль А.В. Индикаторы качества: условия для бенчмаркинга лабораторных услуг // Вестник росздравнадзора. – 2014. – № 1. – С. 14-229. [Klimenkova O.A., Emanuel A.V. Quality indicators: the cjnditions for the benchmarking of laboratory services]. Vestnik roszdravnadzora = Bulletin of Roszdravnadzor, 2014, no. 1, pp. 14-229. (In Russ.)] https://elibrary.ru/download/elibrary_21243683_88811471.pdf

9. Клименкова О.А., Берестовская В.С., Иванов Г.А., Эмануэль А.В. Опыт применения индекса гемолиза как индикатора преаналитического качества для иммунохимических исследований // Вестник росздравнадзора. – 2014. – № 3. – С. 33-38. [Klimenkova O.A., Berestovskaya V.S., Ivanov G.A., Emanuel A.V. Experience with the use of the hemolysis index as indicator of preanalytical quality for immunochemical studies]. Vestnik roszdravnadzora = Bulletin of Roszdravnadzor, 2014, no. 3, pp. 33-38. (In Russ.)] https://elibrary.ru/download/elibrary_21681750_36740395.pdf

10. Клименкова О.А. Управление качеством на преаналитическом этапе [Klimenkova O.A. The management of quality in preanalytical phase] http://iso15189.ru/data/documents/UPRAVLENIE-KAChESTVOM-NA-PREANALITI ChESKOM-ETAPE.pdf

11. Кудряшов С.К., Канищев Ю.Н., Путков С.Б., Эсауленко Н.Б., Карпов В.О., Овчаренко В.П., Изгородин А.С., Жукова Э.Э., Суслова Л.А., Паршакова Е.В. Инструкция по проведению преаналитического этапа (порядок взятия, хранения и транспортировки) с биоматериалом для лабораторных исследований в центре клинической лабораторной диагностики ГВКГ им. Н.Н. Бурденко: Методическое руководство / Под. общ. ред. С.П. Казакова. М: «Эко-Пресс», 2016. – 216 с. [Kudryashov S.R., Kanischev Yu.N., Putkov S.B., Esaulenko N.B., Karpov V.O., Ovcharenko V.P., Izgorodin A.S., Jukova E.E., Suslova L.A., Parshakova E.V. Instructions for the preanaiytic stage (the procedure for taking, storing and transporting) with biomaterial for laboratory research in the center of clinical laboratory diagnostics of the MMCH named after academician N.N.Burdenko: methodological guidance]. Moscow: Eco-Press, 2016, 216 p. https://elibrary.ru/download/elibrary_36285301_31554849.pdf

12. Меньшиков В.В. Клиническая безопасность пациента и достоверность лабораторной информации (лекция) // Клиническая лабораторная диагностика. – 2013. № 6. – С. 29-36. [Menshikov V.V. Clinical patient safety and reliability of laboratory information (lecture)]. Clinicheskaya laboratornaya diagnostika = Clinical laboratory diagnostics, 2013, no. 6, pp. 29-36. (In Russ.)] https://elibrary.ru/download/elibrary_20237178_19722573.pdf

13. Меньшиков В.В., Эмануэль А.В., Первушин Ю.В., Цвиренко С.В. Обеспечение клинической безопасности получения и применения лабораторной информации: Клинические рекомендации // Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины». – М., 2013. [Menshikov V.V., Emanuel A.V., Pervushin Yu.V., Cvirenko S.V. Ensuring clinical safety of obtaining and using laboratory information: clinical recommendations]. Association of specialists and organizations of laboratory service «Federation of laboratory medicine». Moscow, 2013. https://fedlab.ru/upload/medialibrary/3f4/kochetov-ag.-klin-rek_-kld.-obespechenie-klinicheskoy-bezopasnosti-polucheniya-i-primeneniya-laboratornoy-informatsii_-may-2013.pdf

14. Мошкин А.В. Оценка степени гемолиза на биохимическом анализаторе VITROS 5.1FS – возможный индикатор качества взятия и транспортировки проб // Лаборатория. – 2011. – № 3. – С. 18-19. [Moshkin A.V. Assessment of the degree of hemolysis on the biochemical analyzer VITROS 5.1FS – a possible indicator of the quality of sampling and transportation]. Laboratoriya = Laboratory, 2011, no. 3, pp. 18-19. (In Russ.)]

15. Хоровская Л.А., Шмидт И.О., Ковалевская С.Н. Сравнение результатов биохимических исследований крови пациентов при использовании вакуумных пробирок Lind-vac (Эстония) и Greiner (Австрия) // Справочник заведующего КДЛ. – 2015. – № 2. – С. 9-19. [Horovskaya L.A., Shmidt I.O., Kovalevskaya S.N. Comparison of results of biochemical blood tests of patients using vacuum tubes Lind-vac (Estonia) and Greiner (Austria)]. Spravochnik zaveduyuschego CLD = Handbook of the head of CLD, 2015, no. 2, pp. 9-19. (In Russ.)] https://elibrary.ru/item.asp?id=23609803

16. Хоровская Л.А., Данилова Д.Г., Шмидт И.О. Опыт валидации вакуумных пробирок Univac в условиях медицинской лаборатории // Справочник заведующего КДЛ. – 2017. – № 9. – С. 3-16. [Horovskaya L.A., Danilova D.G., Shmidt I.O. Experience in Validation of UNIVAC vacuum tubes in a medical laboratory]. Spravochnik zaveduyuschego CLD = Handbook of the head of CLD, 2017, no. 9, pp. 3-16. (In Russ.)] https://elibrary.ru/item.asp?id=29947592

17. Gawria G., Tillmar L., Landberg E. A comparison of stability of chemical analytes in plasma from the BD Vacutainer® Barricor™ tube with mechanical separator versus tubes containing gel separator. J. Clin. Lab. Anal., 2019 Oct 11: e23060. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31605419. [doi: 10.1002/jcla.23060]

18. Kavsak P.A., Mansour M., Wang L., Campeau S., Clark L., Brooks D., Trus M. Assessing pneumatic tube  systems with patient-specific population and laboratory derived criteria. Clin. Chem., 2012, Vol.58, pp. 792-795.

19. Plebani M., Chiozza M.L., Sciacovelli L. Towards harmonization of quality indicators in laboratory medicine. Clin. Chem. Lab. Med., 2013, Vol. 51, no. 1, рp. 187-195. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23023884. [doi: 10.1515/cclm-2012-0582]

20. Simundic A.M., Bölenius K., Cadamuro J., Church S., Cornes M.P., van Dongen-Lases E.C., Eker P., Erdeljanovic T., Grankvist K., Guimaraes J.T., Hoke R., Ibarz M., Ivanov H., Kovalevskaya S., Kristensen G.B.B., Lima-Oliveira G., Lippi G., von Meyer A., Nybo M., De la Salle B., Seipelt C., Sumarac Z., Vermeersch P. Joint EFLM-COLABIOCLI  Recommendation for venous blood sampling. Clin. Chem. Lab. Med., 2018, Vol. 56, no. 12, pp. 2015-2038. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30004902. [doi: 10.1515/cclm-2018-0602]

21. Sztefko K. Immunodiagnostics and patient safety. De Gruyter, 2011, 162 p. ISBN: 978-3-11-024947-7, е-ISBN: 978-3-11-024948-4

Авторы:

Казаков Сергей Петрович – врач клинической лабораторной диагностики высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, доцент, начальник центра клинической лабораторной диагностики – главный лаборант ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России, профессор кафедры медицинской биохимии и иммунопатологии ФГБОУ ДПО «Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования» Минздрава России, г. Москва, России

Суслова Лариса Аркадьевна – врач клинической лабораторной диагностики высшей квалификационной категории, заведующая лабораторией контроля качества центра клинической лабораторной диагностики ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России

Authors:

Kazakov S.P., doctor of clinical laboratory diagnostics of the highest qualification category, doctor of medical Sciences, associate Professor, head of the center for clinical laboratory diagnostics, chief laboratory assistant of the Federal state budgetary institution «Main Military Clinical Hospital named after academician N.N.Burdenko» of the Ministry of defence of the Russian Federation, Professor of Department of medical biochemistry and immunopathology of the Federal state budgetary educational institution of additional professional education «Russian medical Academy of continuous postgraduate education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

ORHID -0000-0001-6528-1059

РИНЦ – 5560-3931

Suslova L.A., doctor of clinical laboratory diagnostics of the highest qualification category, head of the quality control laboratory at the center for clinical laboratory diagnostics of Federal state budgetary institution «Main Military Clinical Hospital named after academician N.N.Burdenko» of the Ministry of defence of the Russian Federation

Адрес для переписки:

105094, Россия, г. Москва, ул. Госпитальная площадь, д.3

Тел.: +7-499-263-01-73

Тел. моб.: +7-916-383-62-82

E-mail: gvkg.ckld@mail.ru

Adress for correspondence:

105094, Russian Federation, Moscow, street Hospital square, 3.

Phone: +7-499-263-01-73

Mobile phone: +7-916-383-62-82

E-mail: gvkg.ckld@mail.ru